## Sheet1
调查设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目代码 | 用途、参数
1 | 人体成分分析仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 1)测量方法:采用直接节段多频率生物电阻抗分析法(DSM-BIA法)及同时多频生物电阻抗分析法(SMF-BIA) 2)电阻:通过6个不同的频率分别在5个节段部分进行30个电阻抗测量。3)电抗:通过3个不同的频率分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干右下肢、左下肢)进行15个电抗测量。4)相位角:全身相位角，五节段相位角。5)电极方法:8点接触式电极。6)*人体成分计算方法:不使用经验值估算。7)测试模式:有普通模式、专家模式、血透模式等选择。8)保存结果:通过输入1D号可储存结果(最多可存100,000个)。9)*可输出报告类型:人体成份结果报告、儿童专用人体成份报告、身体水分报告、成人营养报告、孕妇管理软件、历史记录报告纸。10)人体成份结果报告包括项目;人体成分分析、肥胖分析、节段肌肉分析、细胞外水分比率分析、健康评分、内脏脂肪面积、体型图、体重控制、肥胖评估、营养评估、身体均衡评估、节段脂肪分析、节段水分分析、节段细胞内水分分析、节段外水分分析、节段围度分析、腹部脂肪率、研究项目、结果解析二维码、电抗、相位角、阻抗。11)含营养运动建议报告:-体成分解析，提供人体成分测量评价，包括体型评估，水分评估，肌肉评估，脂肪评估。运动建议:提供建议运动时长、运动频率、运动强度、运动建议等信息。以及提供运动所消耗的能量表。-膳食建议:提供建议蛋白质、碳水化合物、脂肪、热量摄入量。每日膳食建议食品交换份表。12)测试年龄范围:3~99岁13)储存及备份数据:可使用USB设备存储或备份数据(与Exce1软件兼容)。14)*额定电流:80μA(土10A)。15)兼容打印机:激光/喷墨打印机。16)测试时间:1分钟内完成测试。17)*集体注册:有集体一键注册功能
2 | 盆底磁治疗仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 最大峰值磁场强度:≥1.5T(特斯拉)，最大输出电流:≥8000A，刺激深度:可有效刺激深度达3.0cm以上的神经组织。刺激频率范围0.1Hz~ 110Hz，支持多种刺激模式(单脉冲、双脉冲、重复脉冲(rTMS)等多种刺激模式)。一键自动实现盆底和骶神经双重治疗模式。
3 | 医用全自动电子血压计 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 自动监测血压
4 | 胎心监护仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 监测胎儿胎心
5 | 产后康复仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 用于产后康复，促进子宫复旧、盆底肌修复、乳腺疏通、腹部肌肉修复。
6 | 新生儿喉镜、新生儿复苏囊配储氧袋、面罩 | 套 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 辅助新生儿气道插管、为新生儿心肺复苏提供辅助通气与供氧
7 | 车床 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 刹车、输液架、床栏、安全带、床垫
8 | 经皮黄疸仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 仪器测试无损伤、体积小、重量轻、易操作、可测单位换算，可测平均值
9 | 注射泵 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 精准控制小剂量药物输注速度与剂量
10 | 空气消毒机 | 台 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 用于》90m3房间的空气消毒
11 | 立式火罐消毒柜 | 台 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 用于对火罐进行消毒处理
12 | 血液摇匀器 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 用于均匀混合血液样本
13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 配备腹部容积探头、腔内容积探头、腹部探头、腹部高频探头、浅表探头。软件常规配备表面成像模式、透明成像模式、血流三维模式、实时三维动态（四维）模式、造影模式，另需配备AI辅助诊断功能及弹性成像功能。
14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 1.高分辨率液晶显示器、触摸屏操作。2.支持三维实时成像。3.心肌定量分析。4.智能测量包。5.可用于腹部、浅表器官、心脏、血管、妇产超声检查。6.人工智能（AI）辅助，可自动识别切面并选择最佳心动周期进行心肌斑点信号追踪。7.激活≥4个探头接口。
15 | 倒置显微镜 | 台 | 医用光学仪器 | A02320400 | 1.光学系统：无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。2.调焦：带扭矩调节装置，调焦行程15mm。3.明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W卤素灯或LED长寿命冷光源。4.载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；带控制手柄。5.三目（50/50分光）镜筒，视场数≥20mm，倾角45度。6.高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节。7.瞳距48-75可调。8.10倍目镜，视场数≥20mm。
16 | 全自动毛细管电泳仪 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 用于开展血红蛋白电泳，血清蛋白电泳，免疫分型蛋白电泳灯项目，项目检测分析数据精准可靠。
17 | 时间分辨荧光免疫分析仪注射器泵 | 根 | 临床检验设备 | A02321900 | 用于检测体内蛋白、激素等血清标志物。
18 | 超声胎音仪 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 通过超声探测胎儿心跳声音
19 | 红外电热灭菌器 | 台 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 高温快速灭菌
20 | 电生理系统 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 1、具备心脏三维标测功能;2、具有电生理刺激功能;3、具备电生理记录仪心电监测存储标测功能;4、具有两道以上有创压力通道和无创压力、血氧通道，用于冠脉介入和外周介入手术需要;5、三维标测系统可以单独作为多道仪功能使用，也能兼容脉冲消融模块。
21 | 临时起搏器 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 用于紧急情况下为心脏提供起搏信号
22 | 血管内超声诊断仪 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 1.支持50MHz频率及以上的机械旋转式超声诊断导管；2.IVUS帧频采集≥100FPS；3.单次最大自动回撤距离＞100mm；4.可通过回撤马达上的按键，控制旋转成像、自动回撤的启动和停止，切换当前自动回撤速度，以及切换新录制序列；5.配置DVD刻录机、USB3.0接口、RJ45网络接口，数据可以以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出；6.自动测量：针对选定界面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷；7.配备辅助标记功能，自动标记目标血管的最窄位置，计算MLA及斑块负荷，标记管腔面积与斑块超过阈值的血管段落；8.配备IVUS-DSA造影配准功能，可以实现IVUS图像和DSA造影图像配准功能
23 | 抢救车 | 套 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于储存急救药品与耗材，可快速移动
24 | 血培养仪 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 要求可以同时容纳120瓶以上
25 | 血沉仪 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 用于检测红细胞沉降率
26 | 血球仪 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 用于快速完成血常规检测，计数并分类红细胞、白细胞、血小板等
27 | 医用离心机 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 用于分离血液等样本中的不同成分
28 | 呼出一氧化氮检测仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于测定气道炎症。
29 | 心电监护仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 监测血压，心律、血氧饱和度，呼吸等
30 | 短波紫外线治疗仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 用于疱疹性咽峡炎、口腔溃疡，手足口，扁桃体炎，鼻咽，红臀、尿布疹等。
31 | 机械振荡排痰机 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 通过振荡帮助患者松动痰液，促进痰液排出
32 | 儿童身高、体重机械秤 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于测量身高、体重
33 | 静脉推注泵 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于精准控制推注速度与剂量
34 | 宫腔镜镜头 | 条 | 手术器械 | A02320100 | 具备5Fr器械、外径4.9mm和具备7Fr
35 | 超声刀主机 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 用于实现组织切割与凝血，减少术中出血及组织损伤
36 | 床垫 | 张 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 90x200x10cm
37 | 恒温箱 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于加热中药包
38 | 无线母胎监护仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 无线设计方便孕妇移动，用于测量产妇生命体征及胎心音
39 | LED手术无影灯 | 台 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 用于提供无阴影、高亮度照明，适配各类手术场景
40 | 输血加温器 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于加温输血血液
41 | 新生儿脉搏血氧饱和度监测仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于监测新生儿血氧饱和度
42 | 新生儿喉镜 | 套 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 辅助新生儿气道插管，
43 | 电动人流吸引器 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 用于手术中吸除宫腔内组织
44 | 低压吸引器 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 用于吸除手术中积液、积血或患者痰液
45 | 耳声发射测试仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 检测耳声发射信号，辅助筛查听觉系统
46 | 脉冲加压抗栓系统 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 治疗仪压力设置范围：0-200mmHg可调，精度±10mmHg，工作方式：连续工作；输入功率：≤175VA。治疗时间设定范围：0-99分钟；电源：AC220V
47 | 特定电磁波治疗器台式 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 通过特定电磁波照射，促进局部血液循环，缓解炎症与疼痛。
48 | 成人喉镜 | 套 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 辅助气道插管，
49 | 成人呼吸囊 | 套 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 用于成人心肺复苏时辅助通气，向肺部输送氧气
50 | 成人电动吸引器 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于吸除患者呼吸道分泌物、手术区域积液等
51 | 超声产后康复治疗仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 主机含显示部分、专用软件、皮肤电极片、乳腺治疗罩、圆形治疗片、耳穴传输器及小车组成；参数：脉冲频率300HZ-1000HZ，脉冲宽度：400uS,输出电压峰值开路测量时不大于500V，输出幅度调节：按步进度调节0-255档范围内，最大输出幅度有效值
52 | 精子采集仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 1.按摩次数每分钟0-60次，可调2.往复运动次数每分钟0-120次，可调3.往复运动行程30mm之内 4)按摩频率:1.0Hz+10%5)抽动频率:2.5Hz-20%6)取精桶内壁可变范围:直径10-30MM7)可升降高度:50MM
53 | 腹腔镜显示系统 | 台 | 医用内窥镜 | A02320700 | 1.输出分辨率不小于1920*1080，逐行扫描。2.主机与光源分体式设计。3.摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像及高清图片。4.主机可同时处理两路图像信号。5.可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示，从而实现经皮肾镜和输尿管镜双镜联合手术，并且可以把画面录制下来，进行教学和给病人科普。6.可以连接3D电子腹腔镜和经皮肾镜、输尿管镜、电切镜等内镜产品。7.输出端口:DVI数字端口≥2个，3G-SDI数字端口≥1个。灯泡寿命大于30000小时。8.全数字化高清摄像头，提供1920*1080分辨率，并且可以控制光源和气腹机的参数设置。9.LED冷光源，10.具有两个摄像头接口，可以同时连接两款摄像头。11.3D电子内窥镜,前端晶片设计,2X前置晶片，提供高清分辨率的影像 。12.最大景深不低于200mm。13.电子镜采集像素不低于1920*1080。14.具有防雾功能，有效防止镜面起雾。15.免调焦功能,需电动或手动调焦，保证视野 清晰。16.外径:10mm,17.视向角:30度。18.视野角度大于等于80度。19.3D镜一体化设计，重量≤420克。20.镜子具有3个可编程按钮，实现一键式进行2D、3D图像切换,而无需更换摄像头或内窥镜。21.3D电子镜或3D摄像头，可选择高温高压灭菌及低温等离子灭菌等消毒方式。22、1条腹腔镜、2条经皮肾镜、2条输尿管镜、1个电切镜
54 | 硬性电子膀胱肾盂镜（电子经皮肾镜） | 条 | 医用内窥镜 | A02320700 | 1.规格为8/9.8Fr.2.工作长度410-430mm。3.图像分辨率≥16万像素。
55 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1.测量范围＜2000uv；2.治疗通道数量≥4。3.脉冲频率：调整后不小于20Hz;4.可打印储存病历
56 | 钬激光治疗机 | 台 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 工作激光输出波长值：2.1um±0.1um；脉冲频率：最大频率≥60HZ；双模式最佳；激光脉冲宽度≤350us，偏差不超过±20%
57 | 脊柱气动力超声骨刀、磨钻系统 | 套 | 手术器械 | A02320100 | 脊柱外科气动力设备主要包括以下:动力主机一台，配套配套气动磨钻及钻头;超声气动骨刀及刀片;其他辅助设备:脚踏开关:防水防滑设计，便于术中控制设备启停与参数调节。高端配置: 主机内置智能识别控制模块，可自动识别不同刀具耗材，并根据耗材类型匹配最佳运行参数，实现即插即用，大幅提升操作便捷性。支持多科室微创手术(如脊柱、关节、神经外科等)，并针对特定术式优化。也可与内窥镜系统、能量手术设备联动，形成微创手术整体解决方案，支持复杂手术流程。可能缺乏智能识别功能，需手动调节参数，且变向角度和旋转范围有限，难以应对高难度手术场景，功能较为低端配置:单一，可能仅支持基础钻孔、磨削等操作，无法与其他设备协同，功能扩展性有限。适用有限。
58 | 关节镜镜头 | 个 | 医用内窥镜 | A02320700 | 1.镜头参数要求4k系统2.匹配现有关节镜系统3.配镜头消毒器械盒、套管及穿刺锥
59 | 骨科电钻 | 台 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 1.能配备多类型号的钻头、锯片;2.中空;3.额定扭矩不小于1Nm;4.配备4块电池;5.自重轻便，适合儿童骨科使用
60 | 骨科牵引床 | 台 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 骨科手术专用设备，通过可控牵引力量，为手术操作提供稳定视野，
61 | 智能助力盐水架 | 套 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于辅助悬挂输液瓶，提供智能助力，方便移动与调节
62 | 移动式C臂X线机 | 台 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 1.高端平板C形臂，适用于高难度复杂骨科手术需要；2.移动式C形臂采用大孔径轻量化设计，C臂开口径≥780mm C臂深度≥650mm；3.最大输出功率≥2.3KW，透视最大电流≥20mA;4.平板探测器材料为非晶硅碘化铯，平板成像大小≥20cm*20cm；5.设备采用全中文智能触摸控制系统；6.存储方式：硬盘/USB/CD/DVD,且设备本身有大容量存储；7.配置：移动式C形臂X射线机主机1套；平板探测器1套；医用显示器1套；标准脚闸1个；中国制式电源1个。
63 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 用于治疗具有胃动力障碍症状（胃胀、胃痛、嗳气、早饱、厌食、恶心等）的功能性消化不良和常见的功能性便秘
64 | 微波消融系统 | 台 | 手术器械 | A02320100 | 1.按键和触屏两种控制方式;2.输出功率:0~120W，连续可调设置;3.治疗时间:手动0-30分钟;脚踏0-99s，连续可调设置;4.具有自动保护装置:过载、过温、误操作保护功能;5.微波治疗仪配件需包含一次性测温针;
65 | 肌电诱发电位检测仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 1、旋钮和触屏操作，可调节刺激电流强度和系统音量。2、支持多种刺激弹性探针和电极。3、具有可以调节提示阈值的功能。4、最大波幅保持功能。5、事件捕捉功能。6、屏幕显示肌电波形曲线时，自动调节曲线幅度显示出完整的波形。7、具备可选择的通道关闭功能。8、具备可选择的滤波功能。9、扫描延迟功能。10、具备外接USB端口导出术中肌电波形数据文件
66 | 电子胃肠镜系统 | 台 | 医用内窥镜 | A02320700 | 超高清电子胃肠镜，具有窄带波成像功能，主机具有触摸屏控制参数调节，LED光源，内镜连接:一触式连接，采用无线供电模式功支送水能持热插拔，胃肠镜具有副送水功能。
67 | 中频胃肠动力治疗系统 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 适用于腹部手术后及胃肠功能紊乱，可促进胃肠产生有节律的收缩及推进运动，防治肠粘连，改善腹胀，解除梗阻的作用。可同时治疗4人
68 | 乳房病灶旋切活检系统 | 套 | 手术器械 | A02320100 | 1.电力供应复合现用条件。2.具备真空负压。3.不同长度刀槽。4.套管模式，方便切取标本和体液分离5.刀槽状态显示能实时刀槽状态显示。6.显示屏LCD触摸屏。7.手柄无菌管理：有为手柄定制的无菌套。8.术中出血处理：连续真空吸取。9.控制方式：手控/脚踏开关控制。10.可连续取样。11.故障报警系统：有故障报警系统，可根据报错代码提醒，及时确定并排除故障
69 | 高频手术设备 | 台 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 1.与双极手术附件配合，用于手术中对人体组织进行切割凝固;2.*设备为双极系统，无需黏贴负极板也可进行内镜手术操作，在避免负极板灼伤的同时降低耗占比;3.*电切、电凝的电流回路仅局限在切割点周围，电磁干扰范围小;4.器械自动识别，即插即用功；5.具有3种电切模式、2种电凝模式;6.功率范围:功率最高120w;7.*触屏操作模块;8.脚踏控制模块;9.数据存储模块:内置多个记忆存储空间，可将用户常用参数保存为用户自定义的程序名称，再次使用时可直接调出，无需重新设置参数;10.具有开机自检功能，确保设备正常运行:11.具有故障提示功能；12.工作模式:间歇加载，连续运行10s/30s;
70 | 视频眼震图仪 | 台 | 医用光学仪器 | A02320400 | 主机眼量:1、▲不同分辨率下帧率的要求:1920*1440P 60fps。2、双眼眼罩设计，可以完成左、右双眼的检查。3、选配3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线。4、瞳孔定标:自动追踪瞳孔位置。5、眼球追踪:实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面软件功能要求:1、▲试验模块:必配试验:校准试验;选配试验:自发性眼震试验，位置试验(静态、动态)、温度试验、视动试验(水平、垂直)、扫视试验（水平、垂直）、凝视试验（水平、垂直）视频头脉冲试验(用头、用头抑制)
71 | 多功能低频电子仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 利用低频脉冲电流刺激人体穴位或局部组织，缓解肌肉疼痛、促进血液循环、改善肌肉痉挛
72 | 心电图机 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 记录心脏电活动波形
73 | 除颤仪 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 用于通过电击恢复心脏骤停患者的正常心律，用于心脏急救。
74 | 手动双摇床（包括床垫、床头柜） | 张 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 可调节床头床尾高度，搭配床垫与床头柜
75 | 便携式睡眠监测仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于诊断睡眠呼吸暂停综合征。
76 | 无创呼吸机 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 通过面罩为呼吸衰竭等患者提供呼吸支持，无需气管插管。
77 | 显微镜 | 台 | 医用光学仪器 | A02320400 | LED照明系统，两度连续可调。屋面照度不低于100,000Lx，色温5500k。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯。落地式支架臂伸展范围不小于 1515mm，旋转角度 360°。小横臂:长度 700mm，旋转角度士150°，上下移动土300mm，大横臂:长度500m，旋转角度 360°，大横臂安装高度离地≥1720mm 并且位于小横臂上方。无极光斑大小可调，可根据不同的使用场景改变光斑大小，减少术中干扰，配置绿色滤镜增强血管神经等重要组织的比度。
78 | 笑气镇痛镇静系统 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 通过吸入笑气减轻患者疼痛
79 | 自动体外除颤器（AED） | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 适用于紧急场景下对心脏骤停患者进行除颤
80 | 牙科根管马达 | 台 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 精准控制根管预备操作，辅助牙科根管治疗
81 | 根管测量仪 | 台 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 精准测量牙科根管长度
82 | 牙科高速手机 | 支 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 用于牙齿打磨、切削，适配牙科常规治疗
83 | 牙科高速转角手机 | 支 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 可调节角度，方便牙科治疗中难以触及区域的操作
84 | 超声骨刀 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 1、最大输入功率:170VA 2、工作尖尖端主振幅 20-200μm,工作尖尖端横向振幅:小于5μm 3、工作尖振动频率:24KHZ-360KHZ;4、蠕动泵流量:30-110ml/min;5、导出的输出声功率:200-490mW;6、脚踏防水等级:IPX8:7、主声输出面积:小于10mm2,次级横振声输出面积:小于20mm2;8、全新7英寸彩色触控屏，中文显示;9、一键增强，瞬间提高当前功率25%;10、接擦式手柄(带光)3支。
85 | 骨导耳机 | 套 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 通过骨传导传递声音
86 | 开口器 | 套 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 帮助患者在治疗时保持口腔张开状态，便于操作
87 | 光子治疗仪（红蓝黄光） | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1、LED光源≥1000颗灯珠。2、治疗面积:≥800平方厘米。3、能量密度>6档可调。4、定时功能0-99分钟可调。5、红光波长625nm-645nm。6、蓝光波长 450nm-470nm。7、黄光峰值波长590nm+10nm。8、治疗头调节:25个扇叶。9、操作屏幕210寸。10、治疗深度>10cm。11、:具有超温保护功能。12、护目镜2副
88 | 注射器辅助推荐装置 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 根据注射需求，辅助医护人员快速匹配适配规格的注射器，提升注射时的稳定性与精准度
89 | 强脉冲光 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1.双灯泵浦强脉冲光源；2.强脉冲光滤波片及波长范围L至少配备6种及以上420nm-1200nm/515nm-1200nm/560nm-120nm/590nm-1200nm/640-1200nm/695nm-1200nm；3.具备超短波滤光片或ST滤光片；4.最大脉宽：≥200ms；5.最大子脉冲个数：≥10个；6.最大光斑面积：≥6.75cm²；7.最大能量密度：≥30J/cm²；8.光斑适配器：至少3个，包括但不限于①方形光斑适配器：15mmx15mm②圆形光斑适配器：Φ11mm③圆形光斑适配器：Φ7mm；9.冷却方式：同步蓝宝石接触持续式冷却系统，0-30℃可调，步进5℃。最大可调范围至30℃。10.最大出光频率：≥3Hz
90 | 热风吹干系统 | 台 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 吹干医疗器械表面水分，辅助器械清洁后的干燥处理。
91 | 麻醉病人监护仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 基本生命体征IBP\CO2\EEG\气体等监测
92 | 封口机 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于密封封口
93 | 医用升温毯 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 为患者提供体温支持
94 | 四通道冲洗塔（输液架） | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于使用大量冲洗液的手术，可同时悬挂4袋5L的生理盐水，可调节高低，方便护士悬挂液体和符合医生的冲洗压力需求。
95 | 自动液压止血仪 | 台 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 手术中通过液压压迫肢体血管，减少手术区域出血
96 | 清洗水枪气枪 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 冲洗或吹干医疗器械表面污渍与残留，辅助器械清洁。
97 | 无油空气压缩机 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 提供洁净无油的压缩空气
98 | 麻醉深度监测仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 无创式的监测装置，能准确地反映围手术期的麻醉状态和镇静水平，验证临床麻醉治疗方案。
99 | 输液泵 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 支持多种输注方式，满足不同药物输注需求，
100 | 多模式输注泵 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 支持多种输注方式，满足不同药物输注需求，
101 | 麻醉视频喉镜 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 通过摄像头放大喉部视野，辅助麻醉气道插管
102 | 胸腔按压机 | 块 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 为心脏骤停患者提供胸腔按压
103 | 心肺复苏模拟人 | 个 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 用于医护人员或相关人员心肺复苏技能培训与实操练习。
104 | 儿童心肺复苏模型 | 个 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 模拟儿童生理特征，用于儿童心肺复苏技能培训。
105 | 高级分娩模型 | 套 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 模拟分娩过程，供产科医护人员练习助产操作与分娩并发症应对。
106 | 婴幼儿心肺复苏模拟人 | 个 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 适配婴幼儿生理特点，用于婴幼儿心肺复苏技能培训。
107 | 新生儿耳声发射听力筛查仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于新生儿听力筛查
108 | 新生儿T组合复苏器 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 具有可调节吸气峰压呼气末正压，可连接空氧混合仪，保证和限定压力，减少气压伤、容量伤，并保证压力等参数在可控范围内。
109 | 早产儿培养箱 | 台 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 空间的温度、湿度可根据医嘱设定，新生儿体温、空间温度、湿度都有数字显示，超出正常范围，可发出声光报警。
110 | 新生儿转运呼吸机 | 台 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 适用于新生儿潮气量2-100ml，具有SIMV等多种通气模式，内置独立电池及充电装置，内置空气压缩机。
111 | 新生儿脑干诱发电位（AABR)听力筛查仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 1、需采用AABR技术能够双耳即时检测。2、屏幕直接显示进度、结果。3、有双抗干扰系统。4、检测前不用服用镇静剂。5、采用便捷隔音，不要求在专业测听室操作。6、不需要另配电脑操作。
112 | 便携式吸痰器 | 台 | 普通诊察器械 | A02320200 | 维持病人的呼吸道通畅
113 | 简易肺功能仪 | 台 | 普通诊察器械 | A02320200 | 简易肺功能仪是一种非常重要且常见的呼吸科诊断和筛查工具。与大型、功能复杂的肺功能仪相比，它核心特点是操作简便、便携、成本低，主要用于基础和快速的肺部功能评估
114 | 双目视力筛查仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于中心门诊、集体体检，用于视力筛查
115 | 单光子骨密度仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于门诊、集体体检（科室目前使用B超骨密度仪检测，门诊收费条码没有B超骨密度条码，收费使用单光子骨密度条码，收费不符合要求，需要更新设备）
116 | 动态血压监测仪 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 全自动、长时间记录患者在日常生活各种状态下的血压值，从而获取更全面、更真实的血压信息，用于血压检测
117 | 移动B超机 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 移动B超机用于检查B超项目，方便医生下乡体检
118 | 动态心电图工作站 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 捕捉常规静息心电图难以发现的、一过性的心电异常事件，为心悸、胸闷、晕厥等症状的病因诊断提供客观证据，用于心电图检测
119 | 数字式十二道心电图机 | 台 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 用于体检、胸痛门诊配置，用于心电图检测
120 | 全身型彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 主要用于腹部、妇科、小器官、泌尿科方面的临床诊断，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求
121 | 高压蒸汽灭菌器 | 台 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 用于血液标本处理
122 | 特定电磁波治疗仪 | 台 | 其他医疗设备 | A02329900 | 通过特定波长的电磁波辐射对人体产生生物效应，以达到消炎、镇痛、促进组织修复等治疗目的。
123 | 牙科负压机(干抽1拖4) | 台 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 科室基础设备，提供持续的负压（吸力），快速清除患者口腔内的唾液、血液、冷却水和碎屑
124 | 根管测量仪 | 台 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 根管测量仪能精准确定牙根内部根管的工作长度
125 | 儿童卧式身高体重秤 | 台 | 其他医疗设备 | A02329900 | 用于门诊，目前在用设备为2017年购买，已超使用年限，身高刻度标签出现脱落及模糊，部分零件已坏无法维修